## 항온항습기_성적서_R0
T E S T C E R T I F I C A T I O N
PRODUCT NAME |  |  | : | BOSK Module Test Chamber (Temperature & Humidity)
MODEL |  |  | : | EST-TM2-184/BKM | [9 empty] | SERIAL NO. |  |  |  | : | SW324A01-01
Operation |  | Control Performance | [9 empty] | Uniformity | [11 empty] | Result
|  | Min |  |  | Max |  |  |  | Time |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | Min | Max
Chamber #1 |  | ±0.5℃ / ±2.0% | [6 empty] | DN 1℃/Min UP 2℃/Min |  |  | ±1.0℃
20℃ | [8 empty] | -
-40℃
20℃ |  | - |  |  | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
60℃
100℃
20℃ |  | - |  |  | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
60℃/98% | [8 empty] | -
60℃/30% | [8 empty] | -
Chiller #1 |  | ±1.0℃ / ±0.30lpm | [6 empty] | DN 1℃/Min UP 2℃/Min |  |  | -
20℃ | [8 empty] | - |  |  | -
1lpm | [8 empty] | -
10lpm | [8 empty] | -
-35℃
1lpm | [8 empty] | -
60℃
1lpm | [8 empty] | -
10lpm | [8 empty] | -
20℃ |  | - |  |  | -
Chamber #2 |  | ±0.5℃ / ±2.0% | [6 empty] | DN 1℃/Min UP 2℃/Min |  |  | ±1.0℃
20℃ | [8 empty] | -
-40℃
20℃ |  | - |  |  | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
60℃
100℃
20℃ |  | - |  |  | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
60℃/98% | [8 empty] | -
60℃/30% | [8 empty] | -
Chiller #2 |  | ±1.0℃ / ±0.30lpm | [6 empty] | DN 1℃/Min UP 2℃/Min |  |  | -
20℃ | [8 empty] | - |  |  | -
1lpm | [8 empty] | -
10lpm | [8 empty] | -
-35℃
1lpm | [8 empty] | -
60℃
1lpm | [8 empty] | -
10lpm | [8 empty] | -
20℃ |  | - |  |  | -
Ambient Temp & Humi | [5 empty] | 45 |  | ℃ | / | 11 | %
Inspection date | [5 empty] | 2023-11-11 | [9 empty] | SAMWONTECHNOLOGY CO.,LTD.
Inspector & Approved by | [5 empty] | 칠러 단위검사
1/3
CONTENT |  |  | : | Error Check
OPERATION |  |  | : | Chamber (Temperature & Humidity)
No. | Group | [5 empty] | Error Name | [12 empty] | Result
[20 empty] | Chamber #1 |  |  | Chamber #2
ER01 | 시험실 | [5 empty] | 시험실 온도 히터 과열 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER02 | [6 empty] | 시험실 가습 히터 과열 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER03 | [6 empty] | 시험실 내부 온도 상승 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER04 | [6 empty] | 시험실 도어 열림 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER31 | [6 empty] | 시험실 온도 센서 단선 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER32 | [6 empty] | 시험실 습도 센서 단선 | [12 empty] | Good |  |  | Good
WR33 | [6 empty] | 설정값(SP) 편차 상·하한 | [12 empty] | Good |  |  | Good
WR34 | 응축기 | [5 empty] | 응축기 출구 온도 이상 경고 | [12 empty] | Good |  |  | Good
WR35 | 드라이 필터 | [5 empty] | 드라이 필터 출구 온도 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER36 | 압축기 | [5 empty] | 압축기 고압 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER37 | [6 empty] | 압축기 저압 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER38 | [6 empty] | 저압 설정값(SP) 편차 범위 상승 | [12 empty] | Good |  |  | Good
WR39 | [6 empty] | 압축기 토출 온도 이상 경고 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER40 | [6 empty] | 압축기 토출 온도 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER41 | [6 empty] | 압축기 흡입 온도 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER06 | [6 empty] | 압축기 및 인버터 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER07 | 물탱크 | [5 empty] | 물통 수위 레벨 하한 | [12 empty] | Good |  |  | Good
WR08 | [6 empty] | 물통 수위 레벨 상한 | [12 empty] | Good |  |  | Good
WR42 | [6 empty] | 가습수 수질 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER43 | 증발기 | [5 empty] | 증발기 출구 센서 단선 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER44 | 배전반 | [5 empty] | 서브 유닛 통신 에러 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER09 | [6 empty] | 메인 전원 위상 이상(PMR) | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER10 | [6 empty] | 배전반 온도 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
WR11 | [6 empty] | 배전반 쿨링팬 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER12 | [6 empty] | 습도 히터 SCR 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER13 | [6 empty] | 온도 히터 SCR 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER14 | [6 empty] | EMO 비상스위치 동작 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER15 | [6 empty] | 온도 히터 ELB 차단기 트립 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER16 | [6 empty] | 습도 히터 ELB 차단기 트립 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER17 | [6 empty] | 압축기 ELB 차단기 트립 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER18 | [6 empty] | 팬 모터 ELB 차단기 트립 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER19 | [6 empty] | ERROR 자기유지 및 리셋 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER20 | 팬 모터 | [5 empty] | 팬 모터 과열 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER21 | [6 empty] | 팬 모터 및 인버터 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER22 | 유틸리티 | [5 empty] | 공급 에어 검출 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER23 | [6 empty] | PCW FLOW 검출 | [12 empty] | Good |  |  | Good
WR24 | [6 empty] | PCW 온도 검출 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER25 | [6 empty] | 기계실 누수 검출 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER26 | [6 empty] | 연기 감지 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER27 | 소방 | [5 empty] | 소방 온도 및 불꽃 검출 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER28 | [6 empty] | 불꽃 감지 센서 쿨링팬 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
WR30 | [6 empty] | 댐퍼 열림 | [12 empty] | Good |  |  | Good
2/3
CONTENT |  |  | : | Error Check
OPERATION |  |  | : | Chiller (Temperature & Humidity)
No. | Group | [5 empty] | Error Name | [12 empty] | Result
[20 empty] | Chiller #1 |  |  | Chiller #2
ER01 | 탱크 | [5 empty] | 탱크 내부 온도 상승 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER02 | [6 empty] | 펌프 인버터 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER03 | [6 empty] | 교반기 모터 과열 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER04 | [6 empty] | 탱크 레벨 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER27 | [6 empty] | 시험실 입구 압력 상한 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER42 | [6 empty] | 시험실 출구 유량 편차 하한 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER31 | [6 empty] | 시험실 출구 온도 편차 상·하한 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER32 | [6 empty] | 탱크 온도 센서 단선 | [12 empty] | Good |  |  | Good
WR33 | [6 empty] | 설정값(SP) 편차 상·하한 | [12 empty] | Good |  |  | Good
WR34 | 응축기 | [5 empty] | 응축기 출구 온도 이상 경고 | [12 empty] | Good |  |  | Good
WR35 | 드라이 필터 | [5 empty] | 드라이 필터 출구 온도 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER36 | 압축기 | [5 empty] | 압축기 고압 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER37 | [6 empty] | 압축기 저압 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER38 | [6 empty] | 저압 설정값(SP) 편차 범위 상승 | [12 empty] | Good |  |  | Good
WR39 | [6 empty] | 압축기 토출 온도 이상 경고 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER40 | [6 empty] | 압축기 토출 온도 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER41 | [6 empty] | 압축기 흡입 온도 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER06 | [6 empty] | 압축기 및 인버터 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER43 | 증발기 | [5 empty] | 증발기 출구 센서 단선 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER44 | 배전반 | [5 empty] | 서브 유닛 통신 에러 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER09 | [6 empty] | 메인 전원 위상 이상(PMR) | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER10 | [6 empty] | 배전반 온도 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
WR11 | [6 empty] | 배전반 쿨링팬 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER13 | [6 empty] | 온도 히터 SCR 이상 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER14 | [6 empty] | EMO 비상스위치 동작 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER15 | [6 empty] | 온도 히터 ELB 차단기 트립 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER16 | [6 empty] | 펌프 ELB 차단기 트립 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER17 | [6 empty] | 압축기 ELB 차단기 트립 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER19 | [6 empty] | ERROR 자기유지 및 리셋 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER20 | [6 empty] | 교반기 모터 EOCR 동작 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER21 | [6 empty] | 교반기 모터 ELB 차단기 트립 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER22 | 유틸리티 | [5 empty] | 공급 에어 검출 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER23 | [6 empty] | PCW FLOW 검출 | [12 empty] | Good |  |  | Good
WR24 | [6 empty] | PCW 온도 검출 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER25 | [6 empty] | 기계실 누수 검출 | [12 empty] | Good |  |  | Good
ER26 | [6 empty] | 연기 감지 | [12 empty] | Good |  |  | Good
3/3
Note on AG5: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 시리얼번호, 주변온습도, 날짜, 승인자 검사 SW에서 입력 가능 항목